一、纯时滞问题（Dead-Time / Transport Lag）

这是 DAPS 最核心的控制难点，且存在三处串联叠加的时滞：

1.1 生理层时滞

CGM 传感器延迟（间质液延迟）：CGM 测量的是皮下间质液葡萄糖，而非血浆葡萄糖，存在约 τ1≈10–15 min 的生理扩散延迟。

胰岛素 PK/PD 延迟：皮下注射→皮下吸收→血浆胰岛素升高→效应室起效，整体滞后约 τ2≈30–60 min，即 Smith Predictor 补偿的目标（smith_predictor.py 中 delay_steps=6 对应 30 min / 5 min步长）。

两者串联后，从"注射胰岛素"到"CGM 可检测到血糖变化"的等效纯滞后：

τtotal​=τ1​+τ2​≈40-75 min

这意味着在 5 min 采样步长下，系统等效延迟约 8–15 步，对任何闭环控制器都是极大的稳定性挑战。

1.2 通信层时滞

从代码可见 TCP 请求-响应串联在控制回路中：

simulator.py               ………..  tree mei pie

build_payload → TCP发送 → 算法计算 → TCP返回 → env.step()

↑____________________________________________________________|

此段延迟 = 网络RTT + 计算时间

tcp_client.py 设置了 timeout=2.0 秒，说明单步控制周期（5 min）内有最长 2 秒的通信不确定延迟，虽然相对生理时滞小，但在树莓派端 MPC 求解（cvxpy）时间不可控时会叠加。

1.3 执行器时滞

motor_module.py 的步进电机物理执行：从收到 set_target_insulin(u) 到活塞实际运动完成约需 MOTOR_TIME_STEP=1.0 秒，且存在 insulin_accumulator 累积到最小步进量才动作的死区效应。

三层时滞叠加后的控制回路稳定性条件极为苛刻，这是为何 ARX-Zone-MPC 比简单 PID 效果好的根本原因。

二、系统强非线性

2.1 血糖-胰岛素动力学非线性

simglucose（UVA/Padova）的核心状态方程包含两处本质非线性：

Michaelis-Menten 葡萄糖利用率（肌肉/脂肪摄取饱和）：

Uidt=Vmx⋅GtKm+Gt

非线性胃排空（双 tanh 函数控制排空速率）：

kemptQsto=kmin+kmax-kmin2tanh⋅-tanh⋅

这意味着系统增益随工作点变化：高血糖时胰岛素降糖效率更高，低血糖时响应变平。线性控制器在不同工作点下的性能不一致——这正是 simple_mpc.py 中硬编码 base_insulin_sensitivity=8.0 的根本缺陷。

2.2 餐食扰动的脉冲非线性

进餐是系统最大的不可测脉冲扰动，碳水化合物从消化到血糖峰值的响应：

- 幅值可达 +60–150 mg/dL（相对空腹基线）

- 持续时间 2–4 小时

- 具有强烈的食物类型依赖性（GI 指数决定 kabs 尺度）

这种大幅值、有限持续时间的扰动要求控制器具备前馈补偿能力（bolus 预先注射），纯反馈的 PID 对餐后血糖峰值的抑制效果有限。

三、被控对象参数不确定性与时变性

3.1 个体间参数差异（Patient Variability）

这正是 SBI 试图解决的核心问题。从 vpatient_matching.py 可见系统维护了 29 个内置虚拟患者，参数差异约为：

| 参数 | 含义 | 典型变化范围 |
| --- | --- | --- |
| Vmx | 肌肉胰岛素灵敏度 | ×2–4 倍个体差 |
| kabs | 胃肠吸收速率 | ×2–3 倍 |
| kp1 | 基础肝糖释放 | ×1.5–2 倍 |

personalizer.py 用差分进化优化 3 个参数（Vmx, kabs, EGPb），说明开发者已意识到此问题，但当前只有 3 维、且采用确定性点估计，缺乏不确定性量化。

3.2 日内/日间参数时变（Intra-Day Variability）

同一患者的胰岛素敏感性在一天内存在显著变化（黎明现象、运动效应、睡眠周期），文献报道 Vmx 的日内变化幅度可达 20–40%。

arx_zone_mpc.py 中通过 RLS（带可变遗忘因子 λ∈[0.95,0.999]）在线辨识 ARX 模型参数 [a1, a2, b1, b2]，是应对此问题的工程实践：

# 可变遗忘因子：大残差时加快遗忘（追踪参数突变）

lam = self.lam_base + self.kappa * min(1.0, abs(err) / self.err_ref)

这是典型的自适应控制思路，但 RLS 只识别 4 个线性 ARX 系数，无法捕获非线性参数变化。

四、输入约束与非对称代价函数

4.1 硬约束：不可负注射

胰岛素泵只能注射，不能"抽回"，控制输入存在单侧硬约束：

uk≥0 U/min

这是标准 MPC 约束，但配合时滞会产生严重的过调问题：当系统预测血糖即将下降时，已不能撤回前几步注射的胰岛素（IOB），导致低血糖风险累积。

4.2 非对称代价（Asymmetric Cost）

低血糖（<70 mg/dL）是急性医疗紧急情况（分钟级危险），高血糖（>180 mg/dL）是慢性损伤（年级损伤）。代价函数应高度非对称：

J=wunder⋅maxGlower-G,02低血糖代价，极重+wover⋅maxG-Gupper,02高血糖代价，轻

在 zone_mpc.py 中 w_under=80.0, w_over=2.0（40:1），arx_zone_mpc.py 中 w_under=120.0, w_over=1.5（80:1），反映了生理代价的非对称性。

这种非对称代价与单侧约束叠加，使最优控制问题变成非凸非对称约束优化问题，cvxpy 的凸松弛近似是工程实用性与最优性之间的折中。

五、可观测性受限与状态估计问题

5.1 观测方程

系统真实状态有 13 个（simglucose 状态向量），但只有一个可观测量：

yk=Gplasma​k+vk

其中 CGM 测量还含 v(k)∼N(0,52) mg/dL 的传感器噪声。

13 维状态 → 1 维含噪观测：系统严重欠可观（under-observed），大量内部状态（IOB、肝糖生成、胰岛素效应室等）无法直接测量，只能通过状态估计器重建。

5.2 EKF 的工作点线性化误差

ekf_glucose.py 用 Bergman Minimal Model（4 状态）做 EKF，但真实系统是 13 状态的 UVA/Padova 模型，两者之间存在模型失配（Model Mismatch）。EKF 的线性化在血糖快速变化（餐后峰值斜率 >2 mg/dL/min）时误差显著增大，导致 Kalman 增益失真，估计状态发散。

六、多模态运行与切换控制

rasp_integration.py 的四种控制模式（IDLE/REFILL/AUTO/MANUAL）构成了有限状态机（FSM）的混合控制系统：

IDLE ──TCP连接──→ AUTO

↑                      ↓ 手动切换

└── TCP断开 ←── MANUAL

模式切换时存在以下控制工程问题：

- 切换瞬态：PID 的积分项在模式切换时未重置，可能导致积分饱和（windup）

- 控制器切换无扰动条件：从 PID 切换到 Zone-MPC 时，历史 IOB 状态如何衔接未处理（manager.py 只做了简单 switch_controller()，没有状态传递）

- TCP 断线的控制连续性：断线后 IDLE 状态下电机停止，可能中断正在追踪的高血糖纠正过程

七、量化误差与执行精度

电机执行存在最小分辨率约束：

最小注射量=MOTOR_STEP_DISTANCE×胰岛素浓度

由 config_module.py 参数推算：

Δumin=1.0 mm/rev6400 steps/rev×π5mm2×100 U/ml1000 mm3/ml≈0.000123 U/step

这意味着在中等血糖（算法算出 u=0.0003 U/min 时），系统只能在约 2.4 步后才执行第一次物理动作。小剂量控制的量化误差相对较大（约 40% 量化相对误差），这是设计 insulin_accumulator 的原因但仍然引入了额外的时序不规则性。

八、难点综合评估

| 控制难点 | 严重程度 | 当前 DAPS 应对方案 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串联纯时滞（40–75 min） | ★★★★★ | ARX-MPC 预测补偿 | 延迟参数固定，未个性化 |
| 胃肠吸收非线性 | ★★★★☆ | 餐时 bolus 前馈 | 前馈量基于固定 CR |
| 患者参数不确定性 | ★★★★☆ | DE 优化 3 参数 | SBI 8 参数待接入 |
| 日内参数时变 | ★★★☆☆ | ARX-RLS 在线辨识 | 只辨识线性系数 |
| 低血糖硬安全约束 | ★★★★★ | Zone-MPC 非对称代价 | 安全约束未硬化为不等式 |
| CGM 观测延迟+噪声 | ★★★★☆ | EKF 状态估计 | 模型失配误差 |
| 控制器切换扰动 | ★★★☆☆ | FSM 管理 | 无状态继承机制 |
| 量化/执行误差 | ★★☆☆☆ | insulin_accumulator | 引入时序不规则 |

核心结论：DAPS 的根本控制难点是"大时滞 + 强非线性 + 参数不确定 + 硬安全约束"的四重耦合，任何一个单独求解方案（纯 PID、纯 MPC）都不完备。SBI 作为参数识别层可以缓解不确定性问题，但时滞补偿和安全约束仍需在控制律设计层独立处理。